附件2

化妆品中乙醇等40种原料的检验方法（征求意见稿）

Determination of Ethanol and Other 39 Kinds of Components in Cosmetics

- 1  范围

本方法规定了气相色谱-质谱法测定化妆品中乙醇等40种原料的含量。

本方法适用于膏霜乳类、液体（水、油）类、凝胶类、粉剂类、蜡基类化妆品中乙醇等40种原料的定性筛查与定量测定。

本方法所包含乙醇等40种原料的中文名称、英文名称、CAS号等信息详见附录A。

- 2  方法提要

样品在顶空瓶中经10%甲醇溶液加热提取，达到气-液平衡后进样，用气相色谱仪分离，质谱检测器检测，对样品中乙醇等40种原料根据保留时间和特征离子的相对丰度比定性。筛查结果呈阳性的样品，以相应的标准品为对照，定量离子峰面积定量，以标准曲线法计算含量。

本方法中乙醇等40种原料的检出限、定量下限及取样量为0.1 g时，检出浓度及最低定量浓度见表1。

表1 乙醇等40种原料的检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

| 编号 | 原料名称 | 检出限（μg） | 定量下限（μg） | 检出浓度（μg/g） | 最低定量浓度（μg/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 0.15 | 0.5 | 15 | 50 |
| 2 | 乙醚 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 3 | 丙酮 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 5 | 异丙醇 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 6 | 乙腈 | 0.06 | 0.2 | 6.0 | 20 |
| 7 | 乙酸甲酯 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 8 | 二氯甲烷 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 9a | 1,2-二氯乙烯（反式） | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 10 | 甲基叔丁基醚 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 12 | 正丙醇 | 0.3 | 1 | 30 | 100 |
| 9b | 1,2-二氯乙烯（顺式） | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 13 | 2-丁酮 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 15 | 四氢呋喃 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 16 | 三氯甲烷 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 17 | 仲丁醇 | 0.03 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 18 | 环己烷 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 19 | 四氯化碳 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 20 | 苯 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 22 | 异丁醇 | 0.06 | 0.2 | 6.0 | 20 |
| 23 | 乙酸异丙酯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 24 | 三氯乙烯 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 25 | 正丁醇 | 0.06 | 0.2 | 6.0 | 20 |
| 26 | 乙酸丙酯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 28 | 甲苯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 29 | 异戊醇 | 0.06 | 0.2 | 6.0 | 20 |
| 30 | 乙酸异丁酯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 31 | 四氯乙烯 | 0.0003 | 0.001 | 0.030 | 0.10 |
| 32 | 正戊醇 | 0.06 | 0.2 | 6.0 | 20 |
| 33 | 乙酸丁酯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 34 | 乙基苯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 35/36 | 对/间二甲苯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 37 | 乙酸异戊酯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 38 | 邻二甲苯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 39 | 苯乙烯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |
| 40 | 异丙苯 | 0.003 | 0.01 | 0.30 | 1.0 |

3  试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1  甲醇：色谱纯。

3.2  10%甲醇溶液：量取10 mL甲醇（3.1）于100 mL容量瓶中，加水稀释并定容至刻度，摇匀，即得。

3.3  标准品：乙醇等40种原料的标准品信息详见附录A。

3.4  单标标准储备溶液：称取乙醇等40种原料标准品适量（见表2，精确到0.00001g），分别置于已加少量甲醇（3.1）的10 mL容量瓶中，用甲醇（3.1）溶解并定容至刻度，摇匀，配制成乙醇等40种原料单标标准储备溶液。各单标标准储备溶液均置于-20 ℃冰箱储存，有效期1个月。

3.5  混合标准溶液：分别准确移取各单标标准储备溶液（3.4）一定体积（见表2）置于同一20 mL容量瓶中，用甲醇（3.1）稀释并定容至刻度，摇匀，准确移取2 mL，置于10 mL容量瓶中，用甲醇（3.1）稀释并定容至刻度，摇匀，作为混合标准溶液。各原料标准溶液浓度详见表2。

3.6  标准系列溶液：分别准确移取混合标准溶液（3.5）0.1、0.25、0.5、1.0、5.0 mL置10 mL容量瓶中，用甲醇（3.1）稀释并定容至刻度，摇匀，配制成标准系列溶液。

表2 乙醇等40种原料各称样量、溶液浓度及吸取体积

| 编号 | 原料名称 | 称样量（mg） | 标准储备溶液（mg/mL） | 吸取体积（mL） | 混合标准溶液（μg/mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 200 | 20 | 2.5 | 500 |
| 2 | 乙醚 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 3 | 丙酮 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 5 | 异丙醇 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 6 | 乙腈 | 100 | 10 | 2 | 200 |
| 7 | 乙酸甲酯 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 8 | 二氯甲烷 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 9a | 1,2-二氯乙烯（反式） | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 10 | 甲基叔丁基醚 | 20 | 2 | 0.05 | 1 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 12 | 正丙醇 | 2000 | 200 | 0.5 | 1000 |
| 9b | 1,2-二氯乙烯（顺式） | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 13 | 2-丁酮 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 15 | 四氢呋喃 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 16 | 三氯甲烷 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 17 | 仲丁醇 | 200 | 20 | 0.5 | 100 |
| 18 | 环己烷 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 19 | 四氯化碳 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 20 | 苯 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 22 | 异丁醇 | 200 | 20 | 1 | 200 |
| 23 | 乙酸异丙酯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 24 | 三氯乙烯 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 25 | 正丁醇 | 200 | 20 | 1 | 200 |
| 26 | 乙酸丙酯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 28 | 甲苯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 29 | 异戊醇 | 200 | 20 | 1 | 200 |
| 30 | 乙酸异丁酯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 31 | 四氯乙烯 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 32 | 正戊醇 | 200 | 20 | 1 | 200 |
| 33 | 乙酸丁酯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 34 | 乙基苯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 35/36 | 对/间二甲苯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 37 | 乙酸异戊酯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 38 | 邻二甲苯 | 100 | 10 | 0.1 | 10 |
| 39 | 苯乙烯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |
| 40 | 异丙苯 | 200 | 20 | 0.05 | 10 |

注：（1）1,2-二氯乙烯（顺式）和1,2-二氯乙烯（反式）互为顺、反异构体。

（2）对二甲苯和间二甲苯为同分异构体，在色谱上相同位置出峰，可取其中任一标准品进行称量。

（3）各实验室可根据仪器条件和测定需求，对40种化合物进行分组后测定，分组测定时各组标准储备液、基质校准溶液需独立配制，前处理操作参数保持一致。

- 4  仪器和设备

4.1  气相色谱-质谱联用仪：配有电子轰击离子源（EI）。

4.2  顶空进样器。

4.3  分析天平：显示分度值分别为0.0001 g和0.00001 g。

4.4  超声波清洗器：功率100 W。

4.5  涡旋混合仪。

- 5  分析步骤

5.1  筛查用标准溶液的制备：准确移取混合标准溶液（3.5）0.1 mL至10 mL容量瓶中，用甲醇（3.1）稀释并定容至刻度，摇匀，准确移取1 mL至顶空瓶中，加水9 mL后立即盖上瓶盖轻轻摇匀，作为筛查用标准溶液。

5.2  基质标准工作溶液的制备：取与待测样品基质类型相同的空白样品5份于顶空瓶中（0.1 g/份），分别精密吸取1 mL标准系列溶液（3.6），加水9 mL后立即盖上瓶盖，涡旋1 min，使样品分散，超声处理5 min，作为基质标准工作溶液。基质标准工作溶液浓度详见表3。

表3 乙醇等40种原料基质标准工作溶液浓度

| 编号 | 原料名称 | 基质标准工作溶液浓度（μg） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 乙醇 | 5 | 12.5 | 25 | 50 | 250 |
| 2 | 乙醚 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 3 | 丙酮 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 异丙醇 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 6 | 乙腈 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 7 | 乙酸甲酯 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 8 | 二氯甲烷 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 9a | 1,2-二氯乙烯（反式） | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 10 | 甲基叔丁基醚 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 12 | 正丙醇 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 |
| 9b | 1,2-二氯乙烯（顺式） | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 13 | 2-丁酮 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 15 | 四氢呋喃 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 16 | 三氯甲烷 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 17 | 仲丁醇 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 18 | 环己烷 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 19 | 四氯化碳 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 20 | 苯 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 22 | 异丁醇 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 23 | 乙酸异丙酯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 24 | 三氯乙烯 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 25 | 正丁醇 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 26 | 乙酸丙酯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 28 | 甲苯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 29 | 异戊醇 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 30 | 乙酸异丁酯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 31 | 四氯乙烯 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 32 | 正戊醇 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 33 | 乙酸丁酯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 34 | 乙基苯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 35/36 | 对/间二甲苯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 37 | 乙酸异戊酯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 38 | 邻二甲苯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 39 | 苯乙烯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |
| 40 | 异丙苯 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 |

5.3  样品处理

精密称取样品0.1 g（精确到0.0001 g），置顶空瓶中，精密加入10%甲醇溶液（3.2）10 mL后立即盖上瓶盖，涡旋1 min，使样品分散，超声处理5 min，作为待测溶液。（如果样品中原料含量超过标准曲线范围，可准确称取样品0.1 g（精确到0.0001 g），置于一定体积具塞比色管中（根据稀释倍数选择比色管定容体积），加甲醇（3.1）适量，涡旋1 min，使样品分散，超声处理5 min，加甲醇（3.1）定容至刻度，摇匀，精密吸取1 mL至顶空瓶中，加水9 mL后立即盖上瓶盖，轻轻摇匀，待测。）

5.4  仪器参考条件

5.4.1 顶空参考条件

气化室温度：60 ℃；

传输线温度：100 ℃；

气液平衡时间：30 min；

进样量：1 mL（进样时间：1 min，根据仪器情况优化选择）；

振荡情况：振荡。

5.4.2 色谱条件

色谱柱：6%氰丙基苯基-二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱（30 m×0.25 mm，1.4 µm）或等效色谱柱；

流速：1.0 mL/min；

进样口温度：150 ℃；

进样方式：分流进样，分流比：20:1（分流比可根据实验情况调整）；

程序升温：初始温度30 ℃，保持10 min；以3 ℃/min升至100 ℃，再以30 ℃/min升至240 ℃，保持5 min。

注：因乙醇和乙醚存在互相干扰，当样品检出乙醇或乙醚时，需采用5%甲基-二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱（30 m×0.25 mm，1 µm）或等效色谱柱对乙醇或乙醚进行定性定量。其它色谱条件不变。

5.4.3 质谱条件

电离方式：电子轰击离子源（EI）；

电离能量：70 eV

测定方式：选择离子监测（SIM）模式，监测离子参数见表4。可根据仪器实际情况选择监测离子。

表4 各原料监测离子参数表

| 编号 | 原料名称 | 特征离子（m/z） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 45* | 46 | 43 |
| 2 | 乙醚 | 59* | 74 | 45 |
| 3 | 丙酮 | 43* | 58 | 42 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 74* | 45 | 47 |
| 5 | 异丙醇 | 45* | 43 | 41 |
| 6 | 乙腈 | 41* | 39 | / |
| 7 | 乙酸甲酯 | 43* | 74 | 42 |
| 8 | 二氯甲烷 | 84* | 49 | 86 |
| 9a | 1,2-二氯乙烯（反式） | 61* | 96 | 98 |
| 10 | 甲基叔丁基醚 | 73* | 57 | 41 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 63* | 65 | 83 |
| 12 | 正丙醇 | 31* | 59 | 42 |
| 9b | 1,2-二氯乙烯（顺式） | 61* | 96 | 98 |
| 13 | 2-丁酮 | 43* | 72 | 29 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 43* | 70 | 61 |
| 15 | 四氢呋喃 | 42* | 72 | 41 |
| 16 | 三氯甲烷 | 83* | 85 | 47 |
| 17 | 仲丁醇 | 45* | 59 | 31 |
| 18 | 环己烷 | 56* | 84 | 41 |
| 19 | 四氯化碳 | 117* | 119 | 121 |
| 20 | 苯 | 78* | 77 | 51 |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | 62* | 64 | 49 |
| 22 | 异丁醇 | 41* | 42 | 43 |
| 23 | 乙酸异丙酯 | 43* | 61 | 87 |
| 24 | 三氯乙烯 | 130* | 132 | 95 |
| 25 | 正丁醇 | 56* | 41 | 31 |
| 26 | 乙酸丙酯 | 43* | 61 | 73 |
| 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 43* | 58 | 85 |
| 28 | 甲苯 | 91* | 92 | 65 |
| 29 | 异戊醇 | 55* | 70 | 42 |
| 30 | 乙酸异丁酯 | 43* | 56 | 73 |
| 31 | 四氯乙烯 | 166* | 164 | 129 |
| 32 | 正戊醇 | 42* | 55 | 70 |
| 33 | 乙酸丁酯 | 43* | 56 | 73 |
| 34 | 乙基苯 | 91* | 106 | 77 |
| 35/36 | 对/间二甲苯 | 91* | 106 | 105 |
| 37 | 乙酸异戊酯 | 43* | 70 | 55 |
| 38 | 邻二甲苯 | 91* | 106 | 105 |
| 39 | 苯乙烯 | 104* | 103 | 78 |
| 40 | 异丙苯 | 105* | 120 | 77 |

注：带*为推荐定量离子，可根据仪器实际情况选择定量离子。

5.4.4 定性判定

取筛查用混合标准溶液（5.1）与待测溶液（5.3），在“5.4”项条件下测定，样品中如呈现特征离子的色谱峰，被测原料的特征离子峰保留时间与标准溶液对应的保留时间一致，且选择的特征离子的相对丰度比与相当浓度标准品溶液的特征离子的相对丰度比的偏差不超过表5的规定范围，则可以判定样品中存在对应的原料，按“5.4.5”项下定量测定方法进行定量。具体技术路线图详见图1。

表5 定性测定时离子相对丰度比的最大允许偏差

| 相对离子丰度比（k） | k>50% | 50%≥k>20% | 20%≥k>10% | k≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大误差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

筛查

（6%氰丙基苯基-二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱）

1111111滴定法

辅助定性：气相色谱-串联质谱法

阳性

定量

（6%氰丙基苯基-二甲基硅氧烷毛细管色谱柱）

检出乙醇/乙醚

采用5%甲基-二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱进行乙醇和乙醚的定量

阴性

样品溶液

阴性

阳性

不确定

图1 化妆品中乙醇等40原料检验方法技术路线图

5.4.5 定量测定

当定性筛查（5.4.4）结果为阳性时，取基质标准工作溶液（5.2）依次测定，以待测原料的系列浓度（μg）为横坐标，待测原料对应的定量离子色谱峰面积为纵坐标，进行线性回归，建立基质标准曲线，其线性相关系数应不小于0.99。取待测溶液（5.3）测定，将对应的定量离子色谱峰面积代入线性回归方程，按“6 计算”项下公式，计算样品中待测原料的含量。

- 6  计算

ω=ρ×Dm

式中：ω——化妆品中待测原料质量分数，µg/g；

ρ——待测组分进入顶空瓶中质量，µg；

m——样品取样量，g；

D——稀释倍数（不稀释则为1）。

相同条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

注：对二甲苯和间二甲苯为同分异构体，在色谱上相同位置出峰，样品测定结果以“对二甲苯/间二甲苯计”。

- 7  回收率和精密度

多家机构验证方法回收率为80.0%~120.0%，精密度相对标准偏差小于10%。

- 8  图谱

图2 乙醇等40原料混合标准溶液GC-MS总离子流图

色谱柱：6%氰丙基苯基-二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱（30 m×0.25 mm，1.4 µm）

1/2：乙醇/乙醚（4.757 min）；3：丙酮（5.577 min）；4：甲酸乙酯（5.964 min）；5：异丙醇（6.123 min）；6.：乙腈（6.354min）；7：乙酸甲酯（6.508 min）；8：三氯甲烷（6.718min）；9a：1,2-二氯乙烯（反式）（7.546min）；10：甲基叔丁基醚（7.623 min）；11：1,1-二氯乙烷（9.076min）；12：正丙醇（10.125 min）；9b：1,2-二氯乙烯（顺式）（11.501min）；13：2-丁酮（11.747 min）；14：乙酸乙酯（12.115 min）；15：四氢呋喃（12.534 min）；16：三氯甲烷（12.823min）；17：仲丁醇（12.817 min）；18：环己烷（13.331 min）；19：四氯化碳（13.788）；20：苯（14.538min）；21：1,2-二氯乙烷（14.721 min）；22：异丁醇（14.948 min）；23：乙酸异丙酯（15.283 min）；24：三氯乙烯（16.731 min）；25：正丁醇（17.098 min）；26：乙酸丙酯（18.352min）；27：4-甲基-2-戊酮（20.297 min）；28： 甲苯（20.615 min）；29：异戊醇（20.751min）；30：乙酸异丁酯（21.361 min）；31：四氯乙烯（22.141min）；32：正戊醇（22.222 min）；33：乙酸丁酯（23.207 min）；34：乙基苯（24.818 min）；35/36：对/间二甲苯（25.048 min）；37：乙酸异戊酯（25.311 min）；38：邻二甲苯（25.658 min）；39：苯乙烯（25.690 min）；40：异丙苯（26.161 min）

图3 乙醇和乙醚混合标准溶液GC-MS总离子流图

色谱柱：5%甲基-二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱（30 m× 0.25 mm，1 µm）

1：乙醇（4.062 min）；2：乙醚（5.105 min）

附录A

（资料性附录）

表A.1 乙醇等40种原料的相关信息

| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 分子式 | 相对分子质量 | 纯度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | Ethanol | 64-17-5 | C2H6O | 46.07 | ≥98 |
| 2 | 乙醚 | Diethyl ether | 60-29-7 | C4H10O | 74.12 | ≥98 |
| 3 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | C3H6O | 58.08 | ≥98 |
| 4 | 甲酸乙酯 | Ethyl formate | 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 | ≥98 |
| 5 | 异丙醇 | Isopropanol | 67-63-0 | C3H8O | 60.10 | ≥98 |
| 6 | 乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | C2H3N | 41.05 | ≥98 |
| 7 | 乙酸甲酯 | Methyl acetate | 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 | ≥98 |
| 8 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 | ≥98 |
| 9a | 1,2-二氯乙烯（反式） | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 | ≥98 |
| 10 | 甲基叔丁基醚 | tert-Butyl methyl ether | 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 | ≥98 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | C2H4Cl2 | 98.96 | ≥98 |
| 12 | 正丙醇 | 1-Propanol | 71-23-8 | C3H8O | 60.10 | ≥98 |
| 9b | 1,2-二氯乙烯（顺式） | cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 | C2H2Cl2 | 96.94 | ≥98 |
| 13 | 2-丁酮 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | C4H8O | 72.11 | ≥98 |
| 14 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | C4H8O2 | 88.11 | ≥98 |
| 15 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | C4H8O | 72.11 | ≥98 |
| 16 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 | CHCl3 | 119.38 | ≥98 |
| 17 | 仲丁醇 | sec-Butanol | 78-92-2 | C4H10O | 74.12 | ≥98 |
| 18 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | C6H12 | 84.16 | ≥98 |
| 19 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | CCl4 | 153.82 | ≥98 |
| 20 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | C6H6 | 78.11 | ≥98 |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.96 | ≥98 |
| 22 | 异丁醇 | Isobutanol | 78-83-1 | C4H10O | 74.12 | ≥98 |
| 23 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl acetate | 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 | ≥98 |
| 24 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | C2HCl3 | 131.39 | ≥98 |
| 25 | 正丁醇 | 1-Butanol | 71-36-3 | C4H10O | 74.12 | ≥98 |
| 26 | 乙酸丙酯 | Propyl acetate | 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 | ≥98 |
| 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | C6H12O | 100.16 | ≥98 |
| 28 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | C7H8 | 92.14 | ≥98 |
| 29 | 异戊醇 | Isoamyl alcohol | 123-51-3 | C5H12O | 88.15 | ≥98 |
| 30 | 乙酸异丁酯 | Isobutyl acetate | 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 | ≥98 |
| 31 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | C2Cl4 | 165.83 | ≥98 |
| 32 | 正戊醇 | 1-Pentanol | 71-41-0 | C5H12O | 88.15 | ≥98 |
| 33 | 乙酸丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 | ≥98 |
| 34 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | C8H10 | 106.17 | ≥98 |
| 35 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | C8H10 | 106.17 | ≥98 |
| 36 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | C8H10 | 106.17 | ≥98 |
| 37 | 乙酸异戊酯 | Isoamyl acetate | 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 | ≥98 |
| 38 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | C8H10 | 106.17 | ≥98 |
| 39 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | C8H8 | 104.15 | ≥98 |
| 40 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | C9H12 | 120.19 | ≥98 |

表A.2 第一类：禁用有机溶剂

| 编号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙腈 | Acetonitrile |
| 2 | 二氯甲烷 | Dichloromethane |
| 3a | 1,2-二氯乙烯（反） | trans-1,2-Dichloroethylene |
| 3b | 1,2-二氯乙烯（顺） | cis-1,2-Dichloroethylene |
| 4 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane |
| 5 | 三氯甲烷 | Chloroform |
| 6 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride |
| 7 | 苯 | Benzene |
| 8 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane |
| 9 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene |
| 10 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene |

表A.3 第二类：暂无规定有机溶剂

| 编号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | Ethanol |
| 2 | 乙醚 | Diethyl ether |
| 3 | 丙酮 | Acetone |
| 4 | 甲酸乙酯 | Ethyl formate |
| 5 | 异丙醇 | Isopropanol |
| 6 | 乙酸甲酯 | Methyl acetate |
| 7 | 甲基叔丁基醚 | tert-Butyl methyl ether |
| 8 | 正丙醇 | 1-Propanol |
| 9 | 2-丁酮 | Methyl ethyl ketone |
| 10 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate |
| 11 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran |
| 12 | 仲丁醇 | sec-Butanol |
| 13 | 环己烷 | Cyclohexane |
| 14 | 异丁醇 | Isobutanol |
| 15 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl acetate |
| 16 | 正丁醇 | 1-Butanol |
| 17 | 乙酸丙酯 | Propyl acetate |
| 18 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone |
| 19 | 甲苯 | Toluene |
| 20 | 异戊醇 | Isoamyl alcohol |
| 21 | 乙酸异丁酯 | Isobutyl acetate |
| 22 | 正戊醇 | 1-Pentanol |
| 23 | 乙酸丁酯 | Butyl acetate |
| 24 | 乙基苯 | Ethylbenzene |
| 25 | 对二甲苯 | p-Xylene |
| 26 | 间二甲苯 | m-Xylene |
| 27 | 乙酸异戊酯 | Isoamyl acetate |
| 28 | 邻二甲苯 | o-Xylene |
| 29 | 苯乙烯 | Styrene |
| 30 | 异丙苯 | Isopropylbenzene |

附录B

（规范性附录）

乙醇等40种原料的结果确证

如GC-MS方法中检出结果存在不确定因素，实验室可根据自身条件和需求采用GC-MS/MS方法进行确证。在相同的试验条件下，如样品中检出的色谱峰的保留时间与标准溶液中对应成分一致，所选择的监测离子对的相对丰度比与相当浓度标准品溶液的离子对相对丰度比的偏差不超过表B.1规定范围，则可判断样品中存在对应的原料。

表B.1 结果确证时相对离子丰度比的最大允许误差

| 相对离子丰度（k） | k>50% | 50%≥k>20% | 20%≥k>10% | k≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大误差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

B  仪器参考条件

B.1  顶空参考条件

同标准正文“5.4.1”。

B. 2  色谱条件

同标准正文“5.4.2”。

B.3  质谱条件

电离方式：电子轰击离子源（EI）；

碰撞能量：70 eV；

监测方式：多反应监测（MRM）；

乙醇等40种原料的MRM参数见表B.2，可根据仪器实际情况选择监测离子。

表B.2各原料的MRM参数

| 编号 | 原料名称 | 母离子 | 子离子 | 碰撞能量（eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 46 | 31 | 5 |
|  |  | 45 | 29 | 15 |
| 2 | 乙醚 | 74 | 59 | 5 |
|  |  | 59 | 31 | 5 |
| 3 | 丙酮 | 58 | 43 | 5 |
|  |  | 43 | 43 | 3 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 74 | 45 | 6 |
|  |  | 73 | 55 | 8 |
| 5 | 异丙醇 | 43 | 41 | 5 |
|  |  | 45 | 43 | 15 |
|  |  | 41 | 39 | 5 |
| 6 | 乙腈 | 41 | 40 | 10 |
|  |  | 39 | 38 | 10 |
| 7 | 乙酸甲酯 | 74 | 43 | 5 |
|  |  | 43 | 43 | 5 |
| 8 | 二氯甲烷 | 86 | 51 | 10 |
|  |  | 86 | 49 | 10 |
|  |  | 84 | 49 | 10 |
| 9a | 1,2-二氯乙烯（反式） | 98 | 63 | 20 |
|  |  | 98 | 61 | 20 |
|  |  | 96 | 61 | 20 |
| 10 | 甲基叔丁基醚 | 73 | 43 | 20 |
|  |  | 57 | 41 | 5 |
|  |  | 41 | 39 | 5 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 85 | 49 | 25 |
|  |  | 83 | 48 | 35 |
|  |  | 83 | 47 | 25 |
| 12 | 正丙醇 | 60 | 42 | 5 |
|  |  | 60 | 31 | 10 |
|  |  | 59 | 31 | 7 |
| 9b | 1,2-二氯乙烯（顺式） | 98 | 63 | 20 |
|  |  | 98 | 61 | 20 |
|  |  | 96 | 61 | 20 |
| 13 | 2-丁酮 | 72 | 57 | 5 |
|  |  | 72 | 43 | 5 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 88 | 61 | 5 |
|  |  | 70 | 55 | 5 |
|  |  | 61 | 43 | 15 |
| 15 | 四氢呋喃 | 72 | 71 | 5 |
|  |  | 71 | 43 | 5 |
|  |  | 71 | 41 | 15 |
| 16 | 三氯甲烷 | 85 | 47 | 30 |
|  |  | 83 | 48 | 35 |
|  |  | 83 | 47 | 30 |
| 17 | 仲丁醇 | 59 | 41 | 5 |
|  |  | 59 | 31 | 5 |
|  |  | 41 | 39 | 10 |
| 18 | 环己烷 | 84 | 41 | 5 |
|  |  | 84 | 56 | 5 |
|  |  | 56 | 41 | 5 |
| 19 | 四氯化碳 | 121 | 84 | 35 |
|  |  | 119 | 84 | 30 |
|  |  | 117 | 82 | 35 |
| 20 | 苯 | 78 | 52 | 15 |
|  |  | 77 | 51 | 15 |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | 98 | 62 | 3 |
|  |  | 100 | 64 | 3 |
|  |  | 100 | 62 | 3 |
| 22 | 异丁醇 | 43 | 41 | 2 |
|  |  | 42 | 39 | 14 |
|  |  | 41 | 39 | 8 |
| 23 | 乙酸异丙酯 | 87 | 43 | 5 |
|  |  | 61 | 43 | 15 |
| 24 | 三氯乙烯 | 132 | 97 | 20 |
|  |  | 130 | 95 | 20 |
|  |  | 95 | 60 | 25 |
| 25 | 正丁醇 | 56 | 41 | 5 |
|  |  | 41 | 39 | 5 |
| 26 | 乙酸丙酯 | 73 | 43 | 5 |
|  |  | 61 | 43 | 5 |
| 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 100 | 85 | 5 |
|  |  | 100 | 43 | 25 |
|  |  | 58 | 43 | 5 |
| 28 | 甲苯 | 92 | 65 | 30 |
|  |  | 91 | 65 | 15 |
|  |  | 91 | 39 | 30 |
| 29 | 异戊醇 | 70 | 55 | 5 |
|  |  | 41 | 39 | 10 |
|  |  | 42 | 41 | 5 |
| 30 | 乙酸异丁酯 | 56 | 41 | 5 |
|  |  | 73 | 43 | 5 |
|  |  | 73 | 55 | 5 |
| 31 | 四氯乙烯 | 164 | 129 | 15 |
|  |  | 129 | 94 | 25 |
|  |  | 131 | 96 | 25 |
| 32 | 正戊醇 | 70 | 55 | 5 |
|  |  | 70 | 42 | 5 |
| 33 | 乙酸丁酯 | 73 | 43 | 5 |
|  |  | 61 | 43 | 10 |
|  |  | 56 | 41 | 5 |
| 34 | 乙苯 | 106 | 91 | 10 |
|  |  | 106 | 65 | 35 |
|  |  | 91 | 65 | 15 |
| 35/36 | 对/间二甲苯 | 106 | 91 | 10 |
|  |  | 105 | 77 | 20 |
|  |  | 91 | 65 | 15 |
| 37 | 乙酸异戊酯 | 87 | 43 | 10 |
|  |  | 70 | 55 | 5 |
|  |  | 70 | 42 | 5 |
| 38 | 邻二甲苯 | 106 | 91 | 10 |
|  |  | 105 | 77 | 20 |
|  |  | 91 | 65 | 20 |
| 39 | 苯乙烯 | 104 | 78 | 15 |
|  |  | 104 | 77 | 28 |
|  |  | 103 | 77 | 15 |
| 40 | 异丙苯 | 120 | 105 | 13 |
|  |  | 105 | 79 | 10 |
|  |  | 105 | 77 | 20 |

化妆品中乙醇等40种原料的检验方法（征求意见稿）起草说明

为加强化妆品的监督管理，进一步提高化妆品使用安全性，国家药监局化妆品标准化技术委员会组织开展了《化妆品中乙醇等40种原料的检验方法》的研究制定工作。现就工作有关情况说明如下：

# 一、起草原则

本方法的起草本着科学合理、简单易行的原则,采用目前一般检测实验室普遍具备的分析技术，选择适宜、可行、便于实际操作的分析条件，保证检测方法的精确性和重现性。

# 二、起草过程

本方法于2025年2月由化妆品标准化技术委员会立项。起草过程包括：拟定研究内容；建立化妆品中乙醇等40种原料检验方法；开展实验室间验证；形成方法草案。2026年3月25日，检验检测分技术委员会召开会议，对方法草案进行了初审，初审结论为修改完善后同意结题，起草单位按照审查意见对方法草案进行了研究修改完善，形成征求意见稿。

# 三、与我国已有相关标准的关系

目前未见该方法的国家标准或行业标准。

# 四、与《化妆品安全技术规范（2015年版）》（以下简称《规范》）中原方法的对比情况

目前《规范》涉及有机溶剂的测定方法为第四章理化检验方法中的“2.32 二氯甲烷等15种组分”和“2.33 乙醇等37种组分”。两个方法有部分交叉重叠，总共覆盖41种有机溶剂原料。其中化合物“二噁烷（1.4-二氧六环）”收载在“2.19化妆品中二噁烷的检验方法”，方法已发布。本次修订整合“2.32”和“2.33”两项检测方法所列化合物，剔除重复组分及已经发布的二噁烷（1,4‑二氧六环），最终确定目标化合物共计40种，包括10种禁用有机溶剂和30种暂无规定的有机溶剂（见附录A.2、A.3）。本方法在《规范》中原方法的基础上进行优化，主要修订如下：（1）将《规范》中2个有机溶剂的检测方法整合至1个；（2）原标准中“2.32”采用气相色谱法，“2.33”采用气相色谱质谱法，修订后统一采用气相色谱质谱法定量，气相色谱质谱法与气相色谱串联质谱法定性；（3）合理制定方法检出浓度。本方法可替代《化妆品安全技术规范》（2015年版）中收载的“2.32”和“2.33”的检验方法。

# 五、国际相关标准情况

目前未查询到国外公开发布的关于化妆品中乙醇等40种原料的检验方法的相关标准。

# 六、实验室验证情况

本实验室和三家外部实验室均对膏霜乳类、粉剂类、水基类、凝胶、蜡基和油基等6种化妆品基质的方法学进行了验证，包括方法的特异性、线性及线性范围、检出浓度、最低定量浓度、精密度、回收率、稳定性等。实验结果均能满足《化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范》（国食药监许〔2010〕455号）的要求。

# 七、其他需说明的问题

本方法体例参照《规范》理化检验方法体例，便于化妆品检验人员查阅与使用。根据《化妆品标准形式和实施过渡期确定原则（试行）》，建议发布形式为纳入《规范》，实施过渡期为9个月。